闪 蒸 气 化 器

WH014XB

使用说明书(V2.3)

江苏惠斯通机电科技有限公司

# 目 录

第一章　概述	1

第二章　仪器介绍	1

第三章　安装与操作	3

第四章　注意事项及售后服务	4

# 第一章　概述

本仪器用于液态烃类物质分析前的预处理，全管线采用Sulfinert钝化技术，将液态样品转化为等组成的气态烃类物质，以便于测定。

产品满足《NB/SH/T 0230-2019 液化石油气组成的测定 气相色谱法》对闪蒸的要求。

- 性能特点：

- 一体化设计，结构紧凑，人机交互性好；

- 采用特有的PID温控汽化室，全管线伴热，控温精度高；

- Sulfinert钝化技术；

- 技术参数

- 电源电压：100～240VAC/50Hz；

- 功率：230W；

- 汽化室控温范围：室温～180℃；

- 伴热控温范围：室温～100℃

- 取液口样品压力：≤2.0MPa；

- 取气口样品压力：≤0.2MPa；

- 空气入口压力≤0.45MPa；

- 尺寸：180W*200H*350D

# 第二章　仪器介绍

闪蒸气化器外形图和管线连接图如下：

仪器外形图和连接图

      - 取液口：

与取液管线（WH014X-0802）的卡套接头端连接，另一端M14×1.5与采样钢瓶或按钮式快速接头进行连接（注：如有其它接口，可根据需要订做）。

      - 取气口：

与取气管线（WH014X-0803）的卡套接头端连接，另一端转气袋接头（注：如有其它接口，可根据需要订做）。

      - 三通阀：

停止、排气口和进样口切换。

      - 伴热进样管线：

与气体分析仪器相连。

      - 排气口1：

接排气管线1（WH014X-0804），连接到通风良好的地方。

      - 排气口2：

接排气管线2（WH014X-0805），连接到通风良好的地方。

      - 进气口：

接压缩空气管线（WH014X-0806），气源压力不能超过0.45Mpa。

      - 电源：

接220V交流电。

      - 操作界面：

汽化室和伴热管温度设置，分别通过对应的SV进行设置；

液相/气相按键切换取液口还是取气口；

启动按键按下开始取样，进度条和剩余时间开始相应的动作；

      - 设置界面：

进样设置中取样时间可设置，默认是50S。

# 第三章　安装与操作

      - 仪器安装条件

- 尺寸：180W*200H*350D，需要保证摆放位置。

- 电源电压：100～240VAC/50Hz，功率：230W；

- 压缩空气，入口压力≤0.45MPa，驱动气动六通阀用。

- 和六通阀连接口1/16管线。

- 取液口样品压力：≤2.0MPa；

- 取气口样品压力：≤0.2MPa；

- 仪器使用过程会排出样品气，需要确保样品气体能够顺畅地排放到安全空间。

- 本仪器须安装在通风，排气良好的地方。

      - 仪器初次安装

- 将电源插座连接，仪器开始升温，经过15分钟，可达到闪蒸温度。

- 将前面板的三通阀调节到停止位置；

- 将排气口1和排气口2接排气管线（WH014X-0804）和排气管线（WH014X-0804）。

- 将进气口接压缩空气管线（WH014X-0806），气源压力不能超过0.45Mpa。

- 将进样管线与分析仪器的入口相连接。

- 将取液口与取样管线（WH014X-0802）连接。

- 将取气口与取所管线（WH014X-0803）连接。

      - 取液进样：

- 装瓶：将取样管线的快速接头端与钢瓶上的快速接头相连接，钢瓶出口应向下，全开钢瓶出口阀，以保证液态样品直接进入仪器。

注：

- 可以通过观察聚四氟乙烯管子，看钢瓶中是否有足够的液体；

- 钢瓶需放置于倾斜钢瓶支架上，建议使用带内插管钢瓶，使内插管一端向下（当样品中有碱液时，可防止碱液通过闪蒸进入到色谱）；

- 检查管线各个连接点是否有漏气现象，如果有漏气需要拧紧螺母，直到检查管路上无漏气位置，进行下步操作；

- 清洗：将三通阀旋转到清洗位置3S到5S钟。然后旋转到停止位置；

- 进样：将三通阀旋转到进样位置，等待10S以上，设置好取样时间，默认是50S，屏幕样品状态是液相，点屏幕上启动按钮；

- 色谱进样：置换完成后，观察玻璃管中的液位回到适当的位置，旋转色谱上六通阀，进行进样。

- 排残：关闭钢瓶下端的针阀，缓慢旋转三通阀到清洗位置，放空残留在管路中的液体，再旋转三通阀到停止位置，拆除管线。

      - 取气进样：

- 装气袋；

- 清洗：挤压气袋大于10S，清洗管路；

- 进样：屏幕样品状态是气相，点屏幕上启动按钮，挤压气袋，观察气泡，默认是50S。

- 取气袋；

# 第四章　注意事项及售后服务

      - 注意事项

- 由于本气化装置产生大量易燃、易爆气体，本仪器必须放在通风橱内，并通风良好。由于通风不好导致的事故后果，本公司不负担任何责任。

- 当取样口使用四氟软管时，入口压力应当限制在4MPa以下，当高于4MPa时，需要将四氟软管更换为不锈钢管或金属软管。

- 连接钢瓶时用肥皂水对管线进行捉漏，以防钢瓶及管线泄漏，如有泄漏及时检修更换。

- 在取样口上建议装过滤器，防止堵塞管路，如有堵塞，可用氮气大流速吹扫，清洗。使用一段时间后需要对过滤器组件进行清理。

- 此仪器出厂时已调试合格，用户在不经允许时不要进入高级菜单中更改调试程序，否则容易出错。

- 用户在不经允许的情况下不准拆解仪器。

- 仪器不得安装在有腐蚀性气体的室内，腐蚀性气体可使仪器电路腐蚀，缩短仪器的寿命。

- 仪器不得安装在电源波动超出规定数值的地方。

注：本产品使用说明中并未指出所有可能的安全问题。使用本产品的人员应有正规实验室工作的实践经验，了解本产品及操作对象的性质及危害，有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法律规定的条件。

      - 售后服务

- 联系销售本人；

- 总机电话：0519-86163211。

# Text boxes

公司地址：常州市武进区雪堰镇雪东工业园

电    话：0519-86163211

传    真：0519-86163050

网    址：http://www.hstyq.com

邮    箱：jshst@hstyq.com